# 采购需求

# 一、商务要求：

| 序号 | 条款名称 | 具体要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | - 供货及安装完成，经采购人验收合格后一次性付清合同价款 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点，其中AED设备安装场所，包含三栋教学楼3套；七栋宿舍楼7套；体育场馆3套；实训厂房及园林基地1套；食堂、行政楼等其他六个楼宇共6套。 |
| 3 | 服务期限 | 成交供应商应于合同签字生效后15日历天内完成项目的送货、安装、验收及采购人的其他要求。 |
| 4 | 结算方式 | 根据采购人实际需求，据实结算 |
| 5 | 质保期 | AED 整机质保≧5 年；其它货物质保期≧3 年（校园急救包内物品除外） |

## 二、校园急救设施配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 拟配置数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤器（AED） | 台 | 20 | （1）AED设备配备情况：三栋教学楼3套；七栋宿舍楼7套；三处体育场馆3套；实训厂房及园林基地1套；食堂、行政楼等其他六个楼宇共6套。 （2）在校医务室设急救教育中心，配置其它急救设施 |
| 2 | AED设备壁挂式储存箱（含AED存放标识） | 套 | 20 |  |
| 3 | 校园急救包 | 套 | 2 |  |
| 4 | 自动体外除颤器训练机 | 台 | 2 |  |
| 5 | 简易心肺复苏模拟人（半身成人款） | 个 | 2 |  |
| 6 | 创伤急救模型 | 套 | 2 |  |
| 7 | 海姆立克训练装置 | 套 | 2 |  |
| 说明： 1.本项目核心产品为“自动体外除颤器（AED）”。 2.本项目主要标的为表中序号为 1 的设备，主要标的名称、品牌、规格、型号、数量、单价等信息将在成交结果公告中公示。 3.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。 4.响应人应按照谈判文件要求提供证明材料。若响应人提供了竞争性谈判文件未要求的证明材料，谈判小组将不予评审。 5.响应人提供的证明材料须清晰地反映评审内容，如因材料模糊不清，导致谈判小组无法辨认的，谈判小组可以不予认可，一切后果由响应人自行承担。 |  |  |  |  |

## 货物主要技术参数及要求

- （一）基本要求

1.响应人的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货。

2.成交人提供的货物必须是全新未启用的符合国家、行业最新标准的合格产品。成交人如果提供劣质产品，采购人有权取消成交资格；如在质保过程中一经发现提供劣质产品，采购人有权要求成交人整改，并将其行为将纳入不良行为记录。

- （二）自动体外除颤器（AED）

- 1.物理功能

1.1 便携式（有一体化便携把手），主机有机盖保护装置，电极片收纳仓。整机重 量（含电池）≦2.5kg。

1.2 设备能够适应各种恶劣气候环境，工作温度范围满足：-5℃~ 50℃ 。从室温环境下进入-20℃环境后，至少能工作60分钟。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）

1.3 工作湿度范围至少满足5%～95%（无冷凝现象）。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）

1.4 防尘防水级别≧IP55；通过跌落试验：跌落高度1.5米。

1.5 主机使用期限≧10年。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）

1.6 设备表面可使用酒精类、双氧水、异丙醇等进行清洁及消毒。

1.7 AED具有联网功能，成交供应商应免费提供AED 管理平台，通过此平台可查看包括但不限于电池电量、设备故障、电极片有效期等信息。

2.除颤性能

2.1 采用双相波技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。

2.2 输出能量：成人除颤最大能量可达360J，儿童除颤最大能量可达100J，能量 可自动递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次或后续电击使用更高级别能量。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）

2.3 从开机到200J放电准备就绪用时≦7S。

2.4 除颤后恢复时间≦3S。

- 3.除颤电极片

3.1 电极片有效期：≧60个月，日期到期前3个月，设备会发送提醒信息，用户可 通过显示屏界面、登录AED管理平台可查看到相关信息数据。

3.2 电极片上具有电极片粘贴方式示意图，主机上有电极片粘贴位置动画提示。

4.电池

4.1 电池容量不低于4500mAh，待机>6年。

4.2电池最大工作能力可提供200次360J 除颤放电。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）

4.3 首次出现电池电量低报警时，主机至少还可以持续工作30 分钟或至少提供10 次 200J 的电击。

4.4 主机有电量显示屏，在开机情况下能够识别设备电量或不开机不开盖情况下登

录AED管理平台查询电量。

5.显示屏/操作性能

5.1 彩色液晶显示屏（屏幕尺寸≥7英寸），播放动画指导用户执行急救操作,包含但不限于显示操作步 骤提示画面、按压提示次数、呼吸提示次数、除颤次数和 病人类型、电池电量等，且 可根据环境光自动调整屏幕亮度。

5.2 具有成人和儿童模式，可以通过病人类型一键切换按钮进行成人/儿童切换。

5.3 具有中英文双语语音播报，有中英文切换键，可一键快速切换中英文（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）。

5.5 设备可根据环境噪音强度自动调节语音提示音量，适应嘈杂环境下使用（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）。

6.数据存储

6.1 数据存储内存容量≧1G，可存储≧1500 条事件记录，或≧2000 份自检报告。 （提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）。

6.2 设备支持 USB接口，可通过外部 USB闪存设备导出抢救记录数据。

6.3 具备录音功能，可保存≧60 分钟抢救现场录音。

6.4 支持无线数据传输功能，可将数据传输到 AED管理平台。

7.设备维护与自检

7.1 设备支持用户自检和设备自检功能，支持包括但不限于每日、每月的设备自检。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）。

7.2 为减少电池的损耗和线下巡检的工作量，可以登录AED管理平台，查看包括但不限于电池电量、设备故障、电极片状况等。

（三）AED 设备壁挂式储存箱

1.须与自动体外除颤器（AED）配套，方便拿取。

2.材质要求使用钢板（厚度≧0.8mm），满足耐压、耐腐蚀、防锈、防晒、防污染，表面喷塑处理。

3.柜子主体含透明可视窗、急救仓、声光报警器，柜身要有 AED 使用简明说明。

4.在柜体适当位置，配醒目的 AED 存放处标识。

（四）校园急救包

1.长宽高≥36*21.5*36cm。

2.牛津布材质

3.包内配置包含但不限于以下详细配置：

| 75%酒精喷雾 100ml：1 瓶 | 水银体温计：2 个 |
| --- | --- |
| 碘伏 100ml：1 瓶 | 电子血压计 DP-600：1 个 |
| 医用棉签 10cm，50 根/包：3 包 | 血糖仪：1 个 |
| 脱脂棉球 25g：2 包 | 红外体温计：1 个 |
| 卡式止血带 2.5cm*40cm：2 个 | 医用口罩 10 个/包：2 包 |
| 医用纱布块 75mm*75mm-8p：2 包 | 一次性使用医用橡胶检查手套：2 包 |
| 创 口贴 70*21mm6 片/袋：5 袋 | 一次性 CPR 屏障呼吸口膜 175*295mm：3 片 |
| 弹性绷带 75mm×4500mm：2 个 | 一次性医用冰袋 120g：2 个 |
| 医用透气胶带 1.25cm*9.14m：2 卷 | 医用镊子 12.5cm：1 个 |
| 三角 巾 93*93*135cm：2 个 | 安全剪刀 19cm：1 把 |
| 头部网套 8#：3 个 | 风油精 3ml：1 瓶 |
| 骨折固定夹板 20*5.5cm：1 个 | 清凉油 3g：1 瓶 |
| 卷式夹板宽 11cm 长 92cm：2 个 | 烫伤膏：1 盒 |

- （五） 自动体外除颤器训练机

- 1.主机

1.1 培训机应仿制真正除颤仪尺寸大小和操作方法，无高压放电， 安全可靠。

1.2 主机功能按键及外观结构与市场在售真机 1:1 仿真；具有不小于 7 英寸显示屏，显示 抢救程序的步骤，方便操作者使用（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）。

1.3 具备成人/儿童一键切换键。

1.4 具备中英文双语语音提示，可一键切换。

1.5 可通过蓝牙和模型人连接，实现除颤+CPR一体化培训。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）

1.6 设备具备把手，方便携带；具备开盖和按键两种开机方式。

2.电池

2.1 专用可充电电池，并且配有充电器，节省使用成本。

3.电极片

3.1 配有成人和儿童电极片。

3.2 电极片上具有电极片粘贴方式示意图。

3.3 电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅换电极片，节约用户成本。

3.4 可搭配配套的心肺复苏模拟人训练使用，电极片粘贴错误位置进行语音提示。4.遥控器

4.1 电池供电，可适配各品牌电池。

4.2 可遥控训练机播放/停止播放动画。

4.3 控制模仿多种急救情况和急救过程，控制电极片贴好或没贴好的状态。

5.仿真内容

5.1 培训机应仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正 AED 的外型、尺寸操作方法一 致；可真实模拟自动体外除颤器各种场景，包括但不限于未接入电极片、建议电击除颤、 不建议电击除颤 、 电池电量低 、系统故障 、按压速率等多种预设情景模式 ，符合 2020AHA/ERC 国际心肺复苏指南要求。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）

5.2 由遥控器控制，具有多种基本训练场景及多种可选的模拟训练模式。

5.3 语音提示提供高、中、低、静音音量设置。

5.4 培训机本身没有电流输出，但可模拟真正 AED 的各项操作，并可根据客户要求 调节成多种急救过程，供培训使用。

5.5 有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态。

5.6 训练机可设置 CPR 模式及节奏音：30:2 和 15:2。

（六）简易心肺复苏模拟人（半身成人款）

1.本模型具有材质新颖、结构合理、外观逼真、操作真实和经久耐用等特点。

2.标准气道开放，配电池供电。

3.内有填充，按压手感真实；内置肺气袋，吹气胸部起伏明显；按压位置正确，有 正确蜂鸣音，反之，有报警蜂鸣音。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）

4.成人半身模拟人，可进行心肺复苏练习，能进行胸外按压、开放气道和人工呼吸 操作，符合相关标准。

（七）创伤急救模型

1.骨组织暴露。

2.模拟人身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换。

3.模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运。

4. 模拟人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理创伤评估模块，包含但不限于以 下模块（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）：

| （1）面部烧伤 Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ度 | （9）右大腿股骨开放性骨折 |
| --- | --- |
| （2）前额撕裂伤 口 | （10）右大腿复合型股骨骨折 |
| （3）颌骨创伤 | （11）右大腿金属异物刺伤 |
| （4）锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 | （12）右小腿胫骨开放性骨折 |
| （5）腹部创伤伴有小肠突露 | （13）右足开放性骨折小趾截断创伤 |
| （6）右上臂肱骨开放性骨折 | （14）左前臂烧伤 Ⅰ 、 Ⅱ 、Ⅲ度 |
| （7）右手开放性骨折、软组织撕裂伤 口 | （15）左大腿截断创 |
| （8）右手掌枪弹伤 口 |  |

- （八）海姆立克训练装置

1.支持气道阻塞模拟教学，可用噎食应急干预设备模拟阻塞急救。

2.可进行CPR操作、气道开放和胸部压迫模拟，气道贯通自主呼吸运动。（提供说明书或检测报告的扫描件或复印件，并加盖响应人公章）

3.窒息、异物阻塞气道的模拟，可进行成人海氏急救法操作训练。

4.模拟颈动脉搏动，根据挤压，操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率，单独口鼻部件可更换，每套提供3个口鼻部件。

5.尺寸规格：77*51*29CM (±5%），直流电供电。

6.设备配套包含但不限于：高级成人气道梗塞和CPR 模型（1个）、一次性CPR训练屏 障面膜（1包）、噎食应急干预设备（1个）、 口鼻部件（2个）、异物球（1包）等。

## 四、报价要求

（一）响应人须充分考虑所投货物成本，报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内质保等工作所发生的一切应有费用。

（二）《校园急救设施配置清单》中货物的数量是计划数量，仅作为响应人报价的依据，不作为最终结算与支付的依据。在合同实施期间，采购人可以对货物数量适当增减。响应人不得以货物的实际供货数量有变化为理由要求对各种货物的单价进行变更、不得要求相关补偿(不可抗拒力除外)。

## 五、人员培训要求

货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

## 六、货物质量及售后服务要求

（一）货物质量：成交人提供的货物必须是全新未启用的符合国家、行业最新标准 的合格产品。成交人如果提供劣质产品，采购人有权取消成交资格；如在质保过程中一经发现提供劣质产品，采购人有权要求成交人整改，并将 其行为将纳入不良行为记录。

（二）保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质 保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从 其约定。质保期从货物验收合格后算起。

## 七、验收

验收由双方共同组织实施，验收结果经双方确认后生效。